## Sheet1
郁南县人民医院扩容提质增效建设项目医疗设备报价单
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位
1 | 电动吸引器 | 1.该产品适用于120救护车上吸除患者气道内分泌物。 2.尺寸要求≦高350mm*长250mm*宽150mm。 3.采用无油润滑负压泵，免维护保养。 4.设有溢流保护装置可以防止液体进入中间管道和泵内； 5.可根据临床需要无级调节负压值； 6.整机外部均有圆弧光滑过度，易于清洁和保养。 | 5 | 台
2 | 硅胶体位垫 | 1.符合临床需要，型号齐全。能为手术患者提供良好、舒适、稳定的体位固定，最大限度暴露手术视野，减少手术时间，最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经的损伤。 2.产品材质：由聚氨酯软凝胶弹性体外面包裹高强度塑胶薄膜制成，具有良好的组织相容性，材质密度与人体健康皮肤软组织等效。对人体无不良反应，本身不支持细菌生长。 3.舒适性：产品材质柔软，顺应体型，具有良好的力的传导和载重能力，能够有效的支撑与固定人体体位。均匀分散病人体重，减少压力。 4.阻燃性：产品本身应不支持燃烧，并具有良好的阻燃性。 5.透X射线：X射线可以穿透防护用垫，透射线率≧75%，不影响X线设备的床旁操作； 6.绝缘不导电，能有效防止意外的电损伤。 7.有良好的耐候性，使用的湿度条件为： 0%-100%,温度条件为:5℃-50℃产品材料性能稳定。防水，清洗消毒方便，可用水、消毒湿巾或≤95%酒精消毒。 8.无毒性：产品使用环保性材料，不释放任何毒性物质（铅、汞、邻苯等有害物质），避免引发对术中患者伤害。 | 1 | 套
3 | 视频气管插镜 | 1.软镜插入管外径：≤2.8mm； 2.成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维； 3.软镜工作软管有效长度：≥610mm,插入管自带有 360°刻度标识； 4.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°； 5.操作手柄上按键可控制；图像放大/缩小、拍照/录像、画面冻结/解冻结； 6.配备≥4.0 英寸手持式显示屏； 7.操控方式；电容式触摸屏操控； 8.配备 TF 内存卡，容量≥64G； 9.视频及照片可在手持式屏幕上回放； | 1 | 台
4 | 胰岛素泵 | 1、适用于所有需要胰岛素的糖尿病患者皮下输注胰岛素，没有年龄限制 2、有活性胰岛素追踪监测 3、具备多种安全功能，如大剂量上限设置、输注异常和堵管自动报警等 4、大剂量增量：有多种选择 5、大剂量输注方式：手动大剂量（常规大剂量/方波大剂量/双波大剂量）、声响大剂量 6、校正大剂量功能? 有、碳水化合物系数分段设置；胰岛素敏感系数设置；活性胰岛素时间设置； 7、有安全锁，防止误操作 | 1 | 台
5 | 小儿吸痰机 | 1.主要用于吸取小儿呼吸道内的痰液，保持呼吸道通畅，有利于痰液的排出，避免患者出现窒息的情况。 2.负压调节范围可选， 3.采用无油自润滑活塞式真空泵，泵体无需日常维护和保养。 4.溢流保护装置可有效地防止液体进入泵体;空气过滤器可以减少吸入物中的细菌对周围环境的污染。 5.贮液瓶采用透明材质，便于拆卸、使用和携带。 6.整机工作平稳、噪声低，款式新颖、结构紧凑。 | 2 | 台
6 | 经皮黄疸测试仪 | 1.测量方式:光反射式。 2.测量单位切换功能:可分别设置μmol/L、mg/dL、无单位(经皮胆红素)。 3.平均测量功能:可设置多次平均测量方式。 | 2 | 台
7 | 肠内营养泵 | 1.适用于对患者进行肠内、胃内营养液的输注。 2.输液精度：≤±5% 3.适配多种品牌泵用肠内营养管 4.具有加热功能模块 5.配移动架子 | 5 | 台
8 | 微波治疗仪 | 1工作方式：多种波形理疗功率输出。 2.微波输出功率：治疗0-99W，理疗0-40W。 3.输出控制时间：连续可调。 4.功率和时间液晶显示，连续可调，≥8寸液晶显示 5.辐射器具有电流保护功能； 6.时间记忆功能 7.定时范围：多档可选 8.具体温控功能，确保安全。 9.治疗探针适用于耳鼻喉科的治疗。 | 1 | 台
9 | 脉搏血氧饱和度仪 | 1.主要用于监测人体的血氧饱和度（SpO2）和脉搏率，通常夹在手指上，使用红光和红外光测量血液中氧合血红蛋白和还原血红蛋白的比例，以此计算出血氧饱和度。 2.电源：可充电锂电池 | 2 | 台
10 | 婴儿辐射保暖台 | 1.用于产房，对新生婴儿通过输出电热量来保持热平衡，临床用于对新生儿进行敞开式的护理或抢救和体温调节。 2.控温方式至少有预热、手控、肤温等控制。 3.辐射箱水平角度双向转动。 4.婴儿床倾斜角度多档可调。 5.故障报警；断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统故障等。 | 4 | 台
总计 |  |  | 24