
原子吸收分光光度计参数
1、技术指标：

1.1波长范围：180 nm~900nm

1.2波长重复性：≤0.1nm，示值误差：≤±0.1nm

1.3光谱带宽偏差：≤±0.02nm

1.4光谱带宽：不少于0.1、0.2、0.4、1.3、2.0nm 五档狭缝，自动调节；

1.5基线稳定性：零点漂移≤±0.003A/15min，瞬时噪声≤0.003A/15min

1.6背景校正能力：氘灯扣背景≥50倍、自吸收扣背景≥60倍

1.7单色器：Czerny-turner型光路设计，焦距270mm，光程短，能量强

1.8光栅：1800条刻线/mm

1.9检出限：火焰（Cu）：≤0.003 ug/mL，      石墨炉（Cd）：≤0.5pg；

1.10重复性(RSD)
：火焰（Cu）≤0.6%  ，      石墨炉（Cd）≤2.0%；

2、主要特点

2.1火焰、石墨炉一体化设计，石墨炉电源内置于主机，原子化器自动切换。

2.2 C-T内光路设计，采用1800条/mm衍射光栅，能量充足，分辨率高；

2.3火焰和石墨炉两种原子化方式软件自动切换，自动匹配相关配置和仪器条件；

2.4八灯滑环式旋转灯塔，支持元素灯自动识别，支持8灯同时预热；

2.5 高度集成的一体化设计，石墨炉电源内置；

2.6氘灯能量自动匹配技术和自吸收全波段扣背景技术，确保校正结果更精准；

2.7具有开机自检、自动狭缝、自动定峰、自动灯位等功能，自动推荐最佳分析条件；

2.8 火焰系统采用三路气设计，气体流量自动调整，更适用于有机样品的分析；

2.9具有炉体过温报警、气体压力过低报警、石墨管断裂或未夹紧报警等安全设计；

2.10 具有自动水封、废液液面监测、自动点火、火焰监测、燃气泄露报警、紧急熄火功能；

2.11燃烧头可根据灵敏度要求在0~30°范围内任意旋转，无需稀释样品；

2.12回火式自动点火技术，无需额外燃气和控制，安全可靠；

2.13 配套实验室现有仪器测试砷汞硒等指标。
3、石墨炉原子化系统：

3.1 采用纵向加热方式，升温速率快，最大升温速率2000℃/s，温度最高达3000℃；

3.2 具有斜坡、快速、最大功率三种升温模式，可根据所测元素选择最优的升温模式；

3.3 可视化系统，可实时观看进样位置，进样针位置调节直观、方便；

3.4 适用于普通、涂层和涂层平台等多种石墨管，可根据测量元素进行选择；

3.5 带有温度自动校准功能，用户可随时进行温度校正，克服石墨管和石墨锥老化导致的温

度差异，保证温度的长期一致性；

3.6 内气采用三档流量自动切换，可根据不同的样品基体选择内气流量，以达到最佳吸收效果；

3.7石墨炉自动进样器：

3.7.1配备大于80位一体化火焰/石墨炉自动进样器，带有多个基体改进剂位置；

3.7.2双注射泵，自动清洗，垂直进样，定位准确；

3.7.3具有自动稀释、自动浓缩功能，最小进样量 2μL，可实现单点曲线自动配置；进样准确度优于0.5%（@20μL）；

3.7.4进样顺序可选，基于试剂情况可选择先吸取样品或改进剂；

4、软件系统：

4.1具有GMP功能，便于追溯；

4.2具有开机自检功能，进行故障诊断和提示；

4.3具有自动稀释、浓缩功能，可实现标准曲线、标准加入等多种测量方式；

4.4峰高和峰面积可随意转换，以选择最佳读数方式；

4.5具有多校准曲线功能，可根据样品含量选择不同的校正曲线，使结果更准确；

4.6具有多个样品空白，样品可随时并任意选择空白和校正曲线；

4.7具有多种安全提示和报警信息；

4.8个性化打印分析报告：支持参数打印、曲线打印、测定结果打印、谱图打印、综合报告打印、精密度报告打印、检出限报告打印，测试数据可以Excel、PDF等形式直接导出。

5、 仪器配置要求

5.1 火焰石墨炉一体化原子吸收分光光度计1台

5.2自动进样器1台

5.3 无油空气压缩机1台

5.4带制冷式循环水冷机  1台

5.5 标准配件 1套
5.6计算机 1套

5.7打印机1台

